## 提案書様式第２号の１
（提案書様式第２号の１）
MRI機器 機能等提案書
項目 |  |  |  | 回答 | 方法・方式
1．MRI機器本体（性能評価） | ①ガントリ・マグネットシステムについて | 1 | 液体へリウムの消費は、通常稼働時に0 ℓ/ｈであること。
|  | 2 | 患者の快適性を確保するためガントリ内照明・送風機能があること。
|  | 3 | 本体ガントリの操作パネルは、ガントリ前面に左右両方に設置されていること。
|  | 4 | 液体ヘリウムを使用しないため、酸素濃度計の設置およびクエンチ配管工事を必要としないこと。
|  | 5 | 状況によって消磁および励磁の操作をメーカーを呼ぶことなく可能であること。
|  | 6 | 静磁場マグネットを残して、傾斜磁場コイルや、受信コイル、操作コンソールなどハードウェアを交換し装置の更新を行う方法をこれまでに日本国内で100台以上実施したことがある製造メーカーであること。
|  | 7 | ガントリボア径は垂直水平方向に70cm以上であること。
| ② 傾斜磁場システムについて | 1 | 傾斜磁場をコントロールした静音機能が可能であること。
|  | 2 | 傾斜磁場をコントロールした静音機能が体動補正と併用できること。
|  | 3 | 画像の細かさに寄与する性能であるため、最大傾斜磁場強度は、X/Y/Z 3軸それぞれで35mT/m以上であること。
|  | 4 | 最大傾斜磁場強度使用時の最大スリューレイトは、3軸それぞれで150T/m/s以上であること。
|  | 5 | 3Dラジアル法をベースとしたデータ収集法によりMR検査室環境音に対して+3dB以下の騒音しか発生させない撮像法を有し、当該撮像法の最短TEは100μsec以下であること。
| ③ RFシステム・RFコイルについて | 1 | RF調整は自動チューニングが可能であること。また、送信・受信ゲインなどの調整や中心周波数などを手動にて調整可能であること。
|  | 2 | 撮影時の送信ゲインを考慮してSARのマネージメントを行う機能を有していること。
|  | 3 | データ受信機構において、コイルで得られたアナログ信号は、ガントリ部でデジタル信号に変換する技術を有すること。
|  | 4 | RF送信出力は、最大18kW以上である。
|  | 5 | 頭頸部用のフェイズドアレイコイルが１6素子以上であること。
|  | 6 | 頭頚部コイルはスペーサーなどの使用が不要なチルト機構を有すること。
|  | 7 | 頭頚部コイル内蔵の高性能ヘッドフォンを有すること。
|  | 8 | 脊椎用のフェイズドアレイコイルが30素子以上であること。
|  | 9 | ブランケット型コイルを有すること。
|  | 10 | 16素子以上の乳腺専用コイルを有すること。
| ④ 患者寝台について | 1 | 患者寝台のテーブルの水平移動は100mm/s以上で移動可能であること。
|  | 2 | 患者テーブルの最低テーブル高は50cm以下であること。
|  | 3 | テーブルの昇降はガントリー側のフットペダルで行うことが可能であること。
| ⑤制御システムおよび本体操作コンソール・撮像支援機能について | 1 | 撮像と読影及び画像処理の並行処理が可能であること。
|  | 2 | 撮像の位置決めは、同時に3方向以上の画像が連動して、任意のスライス位置決めが行えること。
|  | 3 | コンソールからの送風調光操作が可能であること。
|  | 4 | 画像計算時間（256×256マトリックス）は１秒間に35,000枚以上であること。
|  | 5 | 途中で撮像を中断した場合でも一定以上のデータがあれば画像救済が可能であること。
|  | 6 | MRアンギオグラフィをAIで自動クリッピング（カッティング）する機能を有すること。
|  | 7 | MRCP、肩関節、乳房撮像において自動的に撮像断面の設定が行える機能を有すること。
|  | 8 | 撮影済み画像からプラン中にスライス面のMPRをリアルタイムで表示し事前にMPRに必要な断面を確認することが可能な機能を有すること。
|  | 9 | コイルにセンサーが内蔵され、1ボタンで検査位置に移動しセッティング効率が向上する機能を有すること。
| ⑥基本的撮像及び処理機能について | 1 | 最大撮像視野は、X/Y/Z 3軸それぞれの方向に550mm以上であること。
|  | 2 | 腹式呼吸のため横隔膜の動きが少ない被検者でも可能な臓器の動きの位相情報を得ることで可能な呼吸同期法を有すること。
|  | 3 | Soft Shrinkage 関数を実装したニューラルネットワークを用いたノイズ除去再構成技術を有すること。
|  | 4 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムはノイズリダクション機能に加え、ディープラーニングを用いて設計した超解像画像再構成技術を有し、周波数方向および位相方向にいずれも 3 倍以上面内の表示マトリクスを向上させることが可能であること。
|  | 5 | ディープラーニングによって開発された画像再構成が、TOF法MRアンギオグラフィで使用可能であること。
|  | 6 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムと多断面同時励起（マルチスライス撮像）と併用が可能であること。
|  | 7 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムは撮像条件に組み込むことも、後処理で再々構成することも可能であること。
|  | 8 | 頭部、頸部、脊椎において、圧縮センシングの技術を応用した高速撮像が可能であり、倍速設定が可能であること。または圧縮センシングのregularization factorを自由に設定できること。
|  | 9 | 3Dの非造影脳パフュージョンが可能であり、最大7種類までのPLDの設定が可能であり、撮像終了後にCBF及び遅延還流マップの出力が装置本体もしくはWSで可能であること。
|  | 10 | FSE法およびGRE法において3ポイントDixon法（In Phase、Opposed Phase以外のタイミングのTEも含む）を用い、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成が可能であること。
|  | 11 | 3DGRE法によるダイナミック3D撮像が可能であること 。またナビゲーターエコー等の併用で息止め無しのDynamic3D撮像も可能であること。
|  | 12 | TEが100μsec以下の超短T1GREを用いたRadial収集法により、脳血管内治療後のインプラントのアーチファクトを抑制したMRアンギオグラフィーが可能であること。さらにその手法はコイル依存性なく、下肢血管などでも使用可能であること。
|  | 13 | ハーフスキャンによる未計測データの推定にAI技術を活用可能であること。
|  | 14 | 体動補正が、MRA(TOF法)、SE法、T2＊強調画像の撮像で併用可能であること。
2．付帯提案について |  | 1 | MRI装置の稼働に必要な改修工事として既存を流用せずに（内装工事：壁、天井、床、シールド工事等を含む）を実施すること。また費用については負担すること。
|  | 2 | MRI装置に伴う必要な電源については事前に病院と協議し、１次側、２次側電源を施工すること。また費用については負担すること。
|  | 3 | 当院のHIS等とのDICOM MWM機能を有すること。また接続が可能なこと。
|  | 4 | 納入物品のうち電子カルテシステム、画像管理システム及びレポートシステム、その他のシステム等の連携に要する費用は負担すること。
|  | 5 | 当院のHIS・PACSおよびWSへのNW接続を行うこと。また費用については負担すること。
3．サービス体制・保守体制について |  | 1 | 納入業者の負担によりインターネット回線を設置し、オンラインでの保守管理（マシンログの保存等を含め）が２４時間可能なリモートメンテナンス体制を整備すること。
|  | 2 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
|  | 3 | 納入検査終了後から１年間は機器の無償保証期間とし、機器が正常に稼働し、臨床上最適に使用できるように定期的な点検を実施すること。また、保証期間中に発生した使用者の過失によらない故障等に係る点検、修理等については、無償保証の対象とすること。
|  | 4 | 納入物品の故障、不具合に対して、保守等に関する契約を締結するか否かに関わらず夜間および祝祭日でも修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
|  | 5 | 納入物品は、納入後において少なくとも耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 6 | 定期保守点検は日中業務に支障をきたすことのないよう、計画・実施すること。
|  | 7 | 保証期間終了後に保守契約をした際に,ソフトウェアのバージョンアップ、ウィルス対策を保守サポート内で行い、長期間の保守の中ではハードウエア交換が必要な際には交換作業を契約内容に基づき行うこと。
|  | 8 | 保守に係る契約を締結する場合、適正な内容・価格での締結が可能であること。（提案書様式第５号）。
4.機器の導入について |  | 1 | 今回の基本仕様書と同等の機能を有する機器のメーカー納入実績（過去３か年分）を提出すること（提案書様式第３号の１）
5．整備スケジュールについて |  | 1 | 現装置稼動停止から新装置稼働可能となるまでの期間が1.5ヶ月以内であること。
|  | 2 | 設置工事・日程に関して、当院の運用・業務に極力ロスがないようにすること。
|  | 3 | 搬入・排出・設置に関して、関係法令等が遵守されていること。
6．サポート体制について |  | 1 | 導入後、教育訓練・操作方法・アプリケーション使用方法を継続してサポートできる体制が可能なこと。
|  | 2 | 機器の設置及び更新にあたり、必要な申請や届出を実施できること。
|  | 3 | 納入物品の十分な教育訓練を行うこと。なお、教育訓練の日時及び場所については、当院と協議の上行うこと。
|  | 4 | その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
|  | 5 | 稼働後一年間は、当院の求めに応じて技術者を派遣させ、機器の稼働性能を確認するとともに、病院関係職員の仕様操作に対し随時指導すること。なお、交通費等の費用は負担すること。
7．自由提案 |  | 1 | 上記以外で、当院経営改善、患者サービス向上、検査運用等に対する提案（提案様式第２号の２）及び資料・説明の分かりやすさ等